## Sheet1
一次性拭子、痰杯医用耗材需求申请
序号 | 耗材名称 | 参考规格型号 | 单位 | 参考单价（元） | 参考技术参数 | 允许进口或国产 | 是否专机耗材(专机名称、型号） | 满足3家或以上品牌名称
1 | 一次性拭子 | 150支/包 | 支 | 0.38 | 1.外观与尺寸 拭子杆应洁净，无毛刺、裂纹，采样头为白色、乳白色或浅黄色，无色斑。 尺寸需符合制造商规定，常见公差范围：采样头直径±20%，长度±20%，拭子杆手柄端直径±10%。 2.力学性能 连接强度：采样头与拭子杆连接处强度≥2N，确保采样过程中不脱落。 折断力：有折断点的拭子，折断力应在2N-25N之间，便于采样后与保存管配合折断。 形变弯曲强度：在4N力作用下维持15秒，应无永久性弯曲或折断。 3.采样头性能 吸水量：人造纤维拭子≥0.10g，植绒咽拭子≥0.10g，植绒鼻拭子≥0.06g，海绵咽拭子≥0.02g，海绵鼻拭子≥0.01g。 脱毛量：植绒拭子采样头表面脱毛量≤20根。 4.微生物指标 无菌拭子需经灭菌处理，微生物存活概率小于10⁻⁶，不得检出大肠菌群、致病性化脓菌等。 非无菌拭子需氧菌总数≤200CFU/支，霉菌和酵母菌总数≤100CFU/支。 5.生物相容性 符合GB/T 16886.1、GB/T 16886.5、GB/T 16886.10要求，无细胞毒性、无刺激性和皮肤致敏性。 6.环氧乙烷残留量 若采用环氧乙烷灭菌，残留量≤10μg/g。 7.包装完整性 初包装应密封、无破损，封边处无皱折，印刷字迹清晰。 染色渗透试验无渗漏，剥离强度不低于1.2N/15mm。 | 国产 | 否 | 江苏康健/龙基科技/康伟医疗卫生用品厂
2 | 痰杯 | 50只/包 | 只 | 0.6 | 1.容量 常见容量为40ml、60ml等，部分可定制其他容量。 2.材质 杯体：多采用聚丙烯（PP）或聚苯乙烯（PS），PP材质耐高温（可耐受121℃高压灭菌），PS材质透明度高。 盖体：通常采用高密度聚乙烯（HDPE），部分盖体带防漏垫圈，确保密封性。 外观尺寸 以40ml为例，常见尺寸为直径约42mm，高度约59mm，具体尺寸可能因品牌略有差异。 3.灭菌方式 常见灭菌方式包括辐照灭菌、环氧乙烷（EO）灭菌等，确保产品无菌。 4.包装 多为单支塑袋包装或袋装，部分产品独立包装，便于取用和防止污染。 5.透明度 采用高透明材质，便于观察样本状态。 6.耐化学 能耐受常见生物样本中的酸碱物质，不易被腐蚀。 7.密封性 盖体与杯体配合紧密，防止样本泄漏和外界污染。 | 国产 | 否 | 江苏康健/龙基科技/康伟医疗卫生用品厂