附表二：高频电刀技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 高频电刀 | 1、适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血 |
|  |  | 2、输出功率≥300W |
|  |  | ▲3、输出频率≥434KHz |
|  |  | 4、输出特性：浮地式（隔离式）输出 |
|  |  | 5、CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电 |
|  |  | ▲6、主机采用智能组织感知技术（TissueFect）：具备自动调节技术，可控制所有的模式和效果。控制主机输出恒定电流，恒定功率，恒定电压；减少电容耦合及视频干扰，最大限度减少火花发生。 |
|  |  | ▲7、显示屏：液晶触摸屏 |
|  |  | 8、系统设置：具备系统选择，维修记录，错误记录，语音选择等功能 |
|  |  | 9、具备病人回路电极监控器（REM）系统，降低负极板烫伤风险 |
|  |  | 9.1、监测阻抗范围：5-135欧姆，访问电流<100μA |
|  |  | 9.2、当监测到接触电阻较初始电阻增大40%（以较小值为准）时，REM报警系统启动，同时高频电刀输出停止。 |
|  |  | 10、单极切割模式≥二种：纯切，混切 |
|  |  | 10.1、纯切：功率1-300W 峰值电压1287V |
|  |  | 10.2、混切：功率1-200W 峰值电压2178V |
|  |  | 11、智能模式：功率1-200W 峰值电压2178V |
|  |  | 11.1、智能模式功能：将止血与分离结合在一起，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果 |
|  |  | 11.2、智能模式器械：具备三按钮刀笔 |
|  |  | 11.2.1、黄色（切割）按钮可启动切割功能 |
|  |  | 11.2.2、透明按钮可启动止血功能并同时提供切割 |
|  |  | 11.2.3、蓝色（凝血）按钮可启动凝血功能 |
|  |  | 11.2.4、器械上双滑块控件：通过滑动控件，在无菌区调整模式和功率输出 |
|  |  | 12、单极凝血模式≥三种：软凝，电灼，喷凝 |
|  |  | 12.1、软凝：功率1-120W 峰值电压264V |
|  |  | 12.2、电灼：功率1-120W 峰值电压3448V |
|  |  | 12.3、喷凝：功率1-120W 峰值电压3932V |
|  |  | 12.4、双路输出电灼：功率1-120W 峰值电压3448V |
|  |  | 12.5、双路输出喷凝血：功率1-120W 峰值电压3932V |
|  |  | ▲13、普通双极模式≥三种：精确，标准，宏 |
|  |  | 13.1、精确：功率1-70W 峰值电压284V |
|  |  | 13.2、标准：功率1-70W 峰值电压415V |
|  |  | 13.3、宏：功率1-70W 峰值电压530V |
|  |  | 14、FT双极模式≥三种：低，中，高 |
|  |  | 14.1、低：功率1-15W 峰值电压415V |
|  |  | 14.2、中：功率16-40W 峰值电压214V |
|  |  | 14.3、高：功率45-95W 峰值电压462V |
|  |  | 15、精确模式、标准模式和宏模式与低模式、中模式、高模式是不一致的；每一个双极模式和效果都有它的独特输出。 |
|  |  | 16、演示模式：具备演示模式功能，方便教学或检修 |
|  |  | 17、排烟系统：具备排烟系统连接功能 |
|  |  | 18、心电图（EKG）消隐功能：提供互连线插口，用于向心电图设备发送信号。 |
|  |  | 19、以太网：对设备执行维修操作 |
|  |  | 20、USB连接：对设备进行维修操作 |
|  |  | 21、氩气发生器连接：具备连接同品牌氩气刀功能 |
|  |  | 22、脚踏开关连接：可同时连接①单极脚踏开关②双极脚踏开关③三踏板脚踏开关 |