附表二：血气分析仪技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 血气分析仪 | ★1、测量参数：pH、PO2、PCO2、K+、Na+、Cl-、Ca2+、LAC、Hct。 |
|  |  | 2、计算参数≥20项：cHCO3–(P)、cBase(B)、cBase(Ecf)、cBase(B,ox)、cBase(Ecf,ox)、ctCO2(B)、ctCO2(P)、cHCO3–(P,st)、ctHb、ctO2、sO2、pO2(A)、pO2(A-a)、pO2(a/A)、R/I、pH (T)、pCO2 (T)、pO2 (T)、pO2(A, T)、pO2(A-a, T)、pO2(a/A, T)、R/I (T)、mOsm |
|  |  | 3、样本量: ≤80ul； |
|  |  | 4、定标类型:自动2点液体定标，可自行设定定标时间间隔和频率； |
|  |  | 5、进样方式:自动封闭式吸入进样； |
|  |  | ★6、样本方式：注射器、毛细管、试管、安瓿瓶； |
|  |  | 7、样本种类：全血、血清、血浆、透析液、胸腹水 |
|  |  | 8、检测速度: 循环时间≤120秒； |
|  |  | ▲9、测试原理：微型电化学技术（厚膜技术），测试卡与试剂包分离；单一电极盒完成多项参数的检测； |
|  |  | ▲10、测试卡类型：多人份测试的电极卡（25/50/100/200/300人份），可根据需要自由选择不同参数和类型的测试卡； |
|  |  | 11、质控：能提供2种质控方式选择：内置自动质控系统：将定标、质控和系统检查合三为一；传统液体质控，能提供4个水平的原厂质控品； |
|  |  | 12、消耗品存储温度及效期：室温：测试卡≥120天，试剂包≥120天； |
|  |  | 13、测试卡/试剂包效期：上机有效期含乳酸≥30天，不含乳酸≥60天 |
|  |  | 14、用户界面：彩色大触摸屏，中文菜单，windows XP操作系统，内置语音教学软件系统； |
|  |  | 15、开机时间：≤8分钟； |
|  |  | 16、数据输出：内置热敏打印机可随时打印报告；标配各种国际标准接口如RS232等，可与医院LIS系统联网； |

备注：加注 “▲” 的条款为重要技术条款，如负偏离将导致严重扣分。